Ringdosimeter rengöring

**Hitta i dokumentet**

[Syfte](#_Toc125452937)

[Bakgrund](#_Toc125452938)

[Ansvar](#_Toc125452939)

[Genomförande](#_Toc125452940)

[Relaterande rutiner](#_Toc125452941)

[Uppdaterat från föregående version](#_Toc125452942)

# Syfte

Att beskriva rengöring och desinfektion av ringdosimeter för mätning av stråldos till händer på vårdpersonal vid användning i steril miljö.

# Bakgrund

Ringdosimeter används för att undersöka den faktiska stråldosbelastningen på vårdpersonalens händer och fingrar som sedan jämförs med stråldosgränser och strålningsrelaterade risker.

# Ansvar

Medarbetare som bär ringdosimeter ska följa denna rutin och ansvarar för att hålla reda på sina dosimetrar under hela mätperioden.

# Genomförande

Ringdosimetern ska bäras på samma finger varje gång med etiketten vänd utåt om inget annat är överenskommet, se bild.

En bild som visar text, handbeklädnad

Automatiskt genererad beskrivning

**Inför användning:**

1. Desinficera händerna med handdesinfektion.
2. Ta fram ringdosimeter och desinficera noggrant under 1,5 minuter med DAX Ytdesinfektion Plus (isopropylalkohol IPA 45%).
3. Ringdosimeter tas på innan handdesinfektion.
4. Utför handdesinfektion enligt rutin med ringen på. Var extra noga med ringdosimetern. För ringdosimeter fram och tillbaka och vrid runt den på fingret under 1,5 min, och var särskilt noga med insidan samt ändarna.



**Mellan operationer/patienter samt vid arbetsdagens slut:**

1. Efter patientkontakt tas ringdosimeter av och desinficeras med DAX Ytdesinfektion Plus (isopropylalkohol IPA 45%).
2. Lägg ringen i en liten sterilpåse som viks i öppningen och försluts med ett gem.
3. Vid nästa ingrepp utför punkt 1–4.

# Relaterande rutiner

[Persondosimetri inom Region Halland](https://rh.sharepoint.com/sites/sjukhusfysik/ODMPublished/RH-10545/Persondosimetri%20inom%20Region%20Halland.pdf?web=1)

|  |
| --- |
| Uppdaterat från föregående version Ny rutin 2023 |